- 附件1                                                    询价内容及要求

| 序号 | 采购项目名称 | 询价内容 | 数量 | 采购控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌高压锅 | 1、用途：对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品灭菌； 2、灭菌量: 单批次灭菌容积≥100L； 3、密封门：水平滑动式开关门，自涨式密封圈，压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源 才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开； 4、设计压力：≥0.28Mpa； 5、设计温度：≥142℃； 6、高工作压力：≥0.23Mpa ； 7、温度范围： 105～136℃； 8、温度显示精度： 0.1℃； 9、腔体材质：至少使用SUS304不锈钢； 10、控制系统：微电脑控制技术，数码显示，触摸式按键，灭菌过程动态,曲线显示，LED数字\ 显示室内温度、时间和故障报警代码，升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制，设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序； 11、保温要求：保温温度40.0～60.0℃； 12、安全装置: 配置超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警；具备防干烧保护装置： 低于低水位，系统自动切断加热电源并报警。超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄；压，自动确保安全。电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护； 13、安全阀位置:安全阀后置半内藏式安装，水循环方式:内置水箱，汽水内循环； 14、排气方式:正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度； 15、重量：≥70Kg 16、外型尺寸: 688±10mm×546±10mm×1020±10mm（长×宽×高）。 17、附件: 不锈钢提篮≥2个。 18、供货验收时中标供应商需提供设备生产企业须具备自己的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）及设计许可证（压力容器），及灭菌器CE认证，提供相应证明文件。 | 1台 | 49936 |
| 2 | 空气消毒机 | 1.适用体积 ≥100m3 2.外观尺寸 ≥65cm×25cm×180cm 3.净化风量 ≥800m3/h 4.机内紫外线照射强度 ≥8×1800μW/cm2 5.功率 ≤380W 6.工作电压 AC 220V±22V 7.工作频率 50Hz±1Hz 8.噪音 ≤60db(A) 9.洁净级别 10000级 10.空气消毒标准(细菌总数) ≤100-200cfu/m3 11.尘埃粒子数0.5um ≤350个/L 12.紫外线管寿命 ≥5000h 13.紫外线泄漏量 ≤1μW/cm2 14.消毒时空气中臭氧浓度 ≤0.16mg/m3 15.负离子浓度 ≥3×106个/cm3 16.安全防护分类 I类B型设备 17.后进风前出风结构，配置大功率涡轮式轴流风机，循环风量大；噪音低，主机后壳全开式，易清洁，方便于日常清洗、保养、维护； 18.内置初、中、高效三种过滤系统，对空气中的尘埃粒子进行净化过滤； 19.内置活性炭网除去环境异味臭味； 20.内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解环境有害气体； 21.采用超强度、长寿命、高标准C波段（波长253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 22.高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 23.进口主控制芯片，附带时钟计时芯片； 24.微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触屏操作； 25.远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，遥控器设计防丢失功能； 26.触感式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； 27.风量模式工作状态显示，风速高、中、低选择及风向调节功能； 28.语音提示故障报警功能（紫外线灯管故障、电机故障、负离子故障）； 29.自动显示紫外线工作提示及故障指示装置； 30.整机寿命计时功能； 31.清洗保养提醒功能； 32.有备用紫外线管启动装置，主管失效备管自动支持； 33.紫外线加强消毒功能及强度自动检测； 34.具有镜面不锈钢板以增强紫外线照射强度。 35：适用范围：医用，手术室、洁净病房、普通保护性隔离室、供应室、无菌室等有人在环境的消毒净化对空气处理遵循了“先杀后滤”原则，即先将空气中的细菌进行物理杀灭，再进行过滤处理，使环境中的细菌和尘埃同时减少，达到消毒空气和净化空气的最佳效果。 36. “不燃类”机型，整机从外至内没有可燃部件，无论发生任何故障均不会引起燃烧事故 | 2台 | 25920 |
| 3 | 药品冷藏阴凉柜 | 用于需要20℃以下（阴凉区）阴凉保存的药品； 1.采用高精度传感器控制、显示、报警；LCD温湿度显示屏幕，便于观察，风冷式，微电脑控制，数字温度显示精度为0.1℃，箱内温度控 制在8-20℃，冷藏柜温度控制为2-8℃，湿度范围35%-75%，完全符合新版GSP认证 2.高效内冷系统设计，制冷速度快，温度均匀；采用新材料密封条设计，保温性能好 3.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大，影响其他设备以及线路故障。 4.具有高温报警（声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警） 5.采用名牌压缩机，环保高效制冷剂，名牌静音高效蒸发风机，冷凝风机性能优越 6.安全门锁设计，防止随意开启，贵重和危险药品安全存放。 7.内置可调节搁架，方便防止价目表和药品标签，内置照明灯，地下四个万向轮方便移动。 8.开门风扇停止运转，关门自动运行，有效节能 技术参数 外部尺寸：宽 深 高（mm）：≥1200*610*1970 内部尺寸：宽 深 高（mm）：≥1100*485*1210 电压（V/Hz）:220/50 功率(w)：≥280w 箱内温度（℃）：8-20 气候类型：N 有效容积（L）：≥660 净重（Kg）:≥145 | 1台 | 5000 |

附件2                                规格响应表

| 序号 | 询价项目名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌高压锅 | 1、用途：对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品灭菌； 2、灭菌量: 单批次灭菌容积≥100L； 3、密封门：水平滑动式开关门，自涨式密封圈，压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源 才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开； 4、设计压力：≥0.28Mpa； 5、设计温度：≥142℃； 6、高工作压力：≥0.23Mpa ； 7、温度范围： 105～136℃； 8、温度显示精度： 0.1℃； 9、腔体材质：至少使用SUS304不锈钢； 10、控制系统：微电脑控制技术，数码显示，触摸式按键，灭菌过程动态,曲线显示，LED数字\ 显示室内温度、时间和故障报警代码，升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制，设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序； 11、保温要求：保温温度40.0～60.0℃； 12、安全装置: 配置超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警；具备防干烧保护装置： 低于低水位，系统自动切断加热电源并报警。超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄；压，自动确保安全。电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护； 13、安全阀位置:安全阀后置半内藏式安装，水循环方式:内置水箱，汽水内循环； 14、排气方式:正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度； 15、重量：≥70Kg 16、外型尺寸: 688±10mm×546±10mm×1020±10mm（长×宽×高）。 17、附件: 不锈钢提篮≥2个。 18、供货验收时中标供应商需提供设备生产企业须具备自己的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）及设计许可证（压力容器），及灭菌器CE认证，提供相应证明文件。 |  |  |
| 2 | 空气消毒机 | 1.适用体积 ≥100m3 2.外观尺寸 ≥65cm×25cm×180cm 3.净化风量 ≥800m3/h 4.机内紫外线照射强度 ≥8×1800μW/cm2 5.功率 ≤380W 6.工作电压 AC 220V±22V 7.工作频率 50Hz±1Hz 8.噪音 ≤60db(A) 9.洁净级别 10000级 10.空气消毒标准(细菌总数) ≤100-200cfu/m3 11.尘埃粒子数0.5um ≤350个/L 12.紫外线管寿命 ≥5000h 13.紫外线泄漏量 ≤1μW/cm2 14.消毒时空气中臭氧浓度 ≤0.16mg/m3 15.负离子浓度 ≥3×106个/cm3 16.安全防护分类 I类B型设备 17.后进风前出风结构，配置大功率涡轮式轴流风机，循环风量大；噪音低，主机后壳全开式，易清洁，方便于日常清洗、保养、维护； 18.内置初、中、高效三种过滤系统，对空气中的尘埃粒子进行净化过滤； 19.内置活性炭网除去环境异味臭味； 20.内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解环境有害气体； 21.采用超强度、长寿命、高标准C波段（波长253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 22.高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 23.进口主控制芯片，附带时钟计时芯片； 24.微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触屏操作； 25.远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，遥控器设计防丢失功能； 26.触感式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； 27.风量模式工作状态显示，风速高、中、低选择及风向调节功能； 28.语音提示故障报警功能（紫外线灯管故障、电机故障、负离子故障）； 29.自动显示紫外线工作提示及故障指示装置； 30.整机寿命计时功能； 31.清洗保养提醒功能； 32.有备用紫外线管启动装置，主管失效备管自动支持； 33.紫外线加强消毒功能及强度自动检测； 34.具有镜面不锈钢板以增强紫外线照射强度。 |  |  |
| 3 | 药品冷藏阴凉柜 | 用于需要20℃以下（阴凉区）阴凉保存的药品； 1.采用高精度传感器控制、显示、报警；LCD温湿度显示屏幕，便于观察，风冷式，微电脑控制，数字温度显示精度为0.1℃，箱内温度控 制在8-20℃，冷藏柜温度控制为2-8℃，湿度范围35%-75%，完全符合新版GSP认证 2.高效内冷系统设计，制冷速度快，温度均匀；采用新材料密封条设计，保温性能好 3.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大，影响其他设备以及线路故障。 4.具有高温报警（声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警） 5.采用名牌压缩机，环保高效制冷剂，名牌静音高效蒸发风机，冷凝风机性能优越 6.安全门锁设计，防止随意开启，贵重和危险药品安全存放。 7.内置可调节搁架，方便防止价目表和药品标签，内置照明灯，地下四个万向轮方便移动。 8.开门风扇停止运转，关门自动运行，有效节能 技术参数 外部尺寸：宽 深 高（mm）：≥1200*610*1970 内部尺寸：宽 深 高（mm）：≥1100*485*1210 电压（V/Hz）:220/50 功率(w)：≥280w 箱内温度（℃）：8-20 气候类型：N 有效容积（L）：≥660 净重（Kg）:≥145 |  |  |
|  | 售后服务 | 1、提供上门安装和培训服务 2、一年免费保修 |  |  |
|  | 付款方式说明 | 货物安装调试并验收合格后中标方向我院提供100%的货款正规含税发票，学院支付95%的设备价款，余下的5％设备价款作为售后服务保证金，该保证金若货物验收合格之日起满一年后无质量和售后服务问题一次性无息退还。 |  |  |

《规格响应表》填写须知：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确填写“供应商所投产品的规格、参数”、“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离）。

2、根据自己所投产品与“询价采购文件规定的规格、参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，任何规格参数出现负偏离则视为无效投标。

3、供应商必须填写售后服务及售后服务响应情况；付款方式说明为告知内容可不填写。

# 附件3                                     报价一览表

| 序号 | 询价项目名称 | 报价货物品牌、型号 | 数量 | 采购控制价 （元） | 投标人报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌高压锅 |  | 1台 | 49936 |  |
| 2 | 空气消毒机 |  | 2台 | 25920 |  |
| 3 | 药品冷藏阴凉柜 |  | 1台 | 5000 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

《报价一览表》填写须知

1.《报价一览表》每一页均需加盖单位盖章。

2.《报价一览表》的报价为最终报价，不允许二次报价或对报价进行修改。

3.《报价一览表》中各项报价不得高于采购控制价，报价高于采购控制价的均视为无效投标。

附件4

法定代表人授权书

福建卫生职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵单位组织的                   项目中包    （后勤招2018002号）询价活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、报价、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：         性别：             身份证号：

单位：                       部门：             职务：

详细通讯地址：               邮政编码:          电话：

须附：授权人及被授权人身份证件（正面、反面）复印件

授权人

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签字：

日     期：

# 注：授权人及被授权人身份证件复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。

附件5

询价响应声明

致福建卫生职业技术学院：

根据贵方为项目名称：                       包序：        的询价通知书，本人           （名字）代表供应商                          （供应商名称）提交响应文件正本壹份和副本一式贰份。

一、我方同意在本项目询价通知书中规定的递交响应文件截止时间起90天内 （响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足询价通知书中要求的供应商基本条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照询价通知书确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日